附件

单样品位微量水分测定仪

技

术

要

求

山东圣阳锂科新能源有限公司

2022年10月

- 设备功能/要求:

1、单样品位微量水分测定仪，卡尔费休试剂测试样品水分。

2、高速电解模式：仪器的稳定速度和检测速度更快，提高检测效率同时也间接降低了卡尔·费休试剂及其他耗材的损耗。

3、操作标准流程记录（S.O.P）。

4、8.4英寸彩色触摸式显示器，操作界面直观清晰。

5、检测精度：在理想环境下检测痕量级水分（5μg）能有良好的重复性。

6、主控台至多可连接4个检测通道，多台通道可为实验结果进行更好的参照，同时也提高了检测效率。

7、数据完整性：支持GLP/GMP。

8、USB输出/输入接口：可保存测定结果、各种设定的对内连接口/对外连接口。

9、实现检测结果打印报告输出。

- 设备技术参数

| 水分测定仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测定方法 | 卡尔 · 费休库仑法 |
| 控制方法 | 连续电流脉冲时间控制 |
| 终点检测方式 | 连续电流极化电位差 |
| 电解电流 | 430mA（高速模式516mA） |
| 电解速度 | 平均2.2mg H2O/min（36μg H2O/sec）， 高速模式2.64 mg H2O/min（43.2μg H2O/sec） |
| 本底值选定 | 自动纠正，连续显示，测试时显示选定的本底值。 |
| 水分测定范围 | 5μg ~ 999.9999mg, （ 测试5μg水分的样品时需要满足良好的实验环境，以获得准确的结果） |
| 灵敏度 | 0.1μg H2O |
| 精确度 | ± 3μg（水分10μg ~ 1000μg) 相对标准偏差< 0.3%(水分大于1mg) |
| 搅拌方式 | 磁力搅拌器 |
| 滴定池 | 可加入150ml试剂 |
| 显示屏 | 8.4英寸彩色LCD触摸式显示屏 中文操作界面 |
| 文件存储 | 设置测试样品参数：99种 仪器定时启动/关闭设置方案：99种 |
| 计算功能 | 水分含量计算、数据统计、重新计算、滴定曲线再分析 |
| 打印机 | 可选装热敏式打印机、针式打印机（选配） |
| 水分气化装置 | 可配合气化装置，具有步进式温度控制功能 |
| 外部接入I/O | 电子天平：重量自动输入 USB接口×4，LAN接口×1 传入或导出实验数据、备份/恢复设置 |
| 额外功能 | 数据完整性（符合GLP/GMP）， 常见故障帮助菜单，检测电极活化 |
| 工作环境 | 温度：15 ~ 40℃ 湿度：85%以下（无凝露） |
| 电源要求 | AC100~120 80VA AC230~240 310VA; 50/60Hz |
| 外部空间尺寸 | 主机：244(W)×161(D)×215(H)mm 搅拌器：120(W)×342(D)×135(H)mm |

| 三、设备主要零配件清单 固体样品水分气化装置技术参数 |  |
| --- | --- |
| 加热温度 | 70~300℃ |
| 加热单元 | 透明导电加热玻璃150W |
| 进样质量 | 10g以下 |
| 测量范围 | 5ppm以上 |
| 气 源 | 氮气 0.1~0.5L/min |
| 仪器规格 | 323长260宽170高mm |

- 配置清单

| 分区 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控台部分 | 主控台 | 1 |  |
|  | 220V电源线 | 1 |  |
|  | 说明书CD光盘 | 1 |  |
|  | 安装手册 | 1 |  |
| 搅拌台部分 | 搅拌台 | 1 |  |
|  | 电源适配器 | 1 |  |
|  | USB数据线2.0m | 1 |  |
|  | 润滑脂3g | 1 |  |
|  | 进样垫 | 100 |  |
|  | 硅胶堵头 | 50 |  |
|  | 大漏斗 | 1 |  |
|  | 小漏斗 | 1 |  |
|  | 小吸液管（用于抽取阴极液） | 1 |  |
|  | 搅拌台电源线 | 1 |  |
| 库仑法滴定池组件 | 库仑法反应瓶（无排液口） | 1 |  |
|  | 阴极池 | 1 |  |
|  | 库仑法检测电极 | 1 |  |
|  | 长密封塞 | 1 |  |
|  | 进样塞 | 1 |  |
|  | 磁力搅拌子 | 1 |  |
|  | 反应瓶排气管 | 1 |  |
| 其它 | 进样针1ml | 1 |  |
|  | 试剂 | 1 |  |

- 固体样品水分气化装置

| 分区 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 仪器 部分 | 主机 | 1 |
|  | 载气干燥管 | 1 |
|  | 玻璃加热管 | 1 |
|  | 信号线 | 1 |
|  | 电源线 | 1 |
|  | 镊子 | 1 |
|  | 进样舟 | 1 |
|  | 磁力推杆 | 1 |
|  | K型温度传感器 | 1 |
|  | 保温吹管 | 1 |
|  | 聚四氟乙烯管Φ4/2 0.15m | 1 |
|  | 聚四氟乙烯管带有气密连接螺母 Φ4/2 0.25m | 1 |
|  | 聚四氟乙烯管带有气密连接螺母 Φ4/2 0.35m | 1 |
|  | 聚四氟乙烯管Φ4/2 5m | 1 |
|  | 石英棉 10g | 1 |
|  | 分子筛4A 500g | 1 |
|  | 乙烯管Φ8/6 3m | 1 |
|  | 软管卡箍Φ9 | 1 |
|  | 5A保险丝 | 1 |
|  | 温度保险丝 | 1 |
|  | 试管 | 1 |
|  | 试管架 | 1 |
|  | 玻璃加热管玻璃塞连接带 | 1 |

- 四、易损件清单：

| 编号 | 名称 | 是否关键工位（对设备使用） | 是否为易耗品 | 是否为2年内易耗品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、设备标准：

1  设备交货期：合同签订后（收到预付款）70天

2  卖方负责运输，货物到达指定地点后买方负责卸货。

六、安装调试和培训：

1  安装调试：设备发货到甲方后，乙方负责即刻安装调试达到技术协议要求。

2  培训计划：设备安装调试期间甲方使用人员随安装过程培训，安装完毕后集中进行操作及其设备原理培训。

七、质量保证和售后服务：

1  质量保证：免费保修期12个月，终身享有成本价维修价；

2  响应： 接电话通知2小时内对策响应，24小时内人员到位；

八、保密条款：

买卖双方均有责任对此次合作中涉及的对方信息进行保密；如有泄露，另一方保留有追究泄露方法律责任的权利。

九、法律管辖：

凡有关执行本合约所发生的一切争执应通过友好协商解决，如协商不能解决，则将案件提交甲方所在地人民法院管辖，费用由败诉的一方负担。

十、协议生效：

此协议一式贰份（为购买合同的补充说明，具有相同法律效力），与合同同时生效。

甲方：	乙方：

代表签字：	代表签字：

日期：	日期：