附件

双层高低温试验箱

技

术

要

求

山东圣阳锂科新能源有限公司

2022年10月

- 设备需求

双层高低温试验箱是一款双层结构独立控温式试验箱。该设备内层采用优质不锈钢材料，夹层采用高性能隔热材料，测试空间防爆。具有双层独立控温精度高，测试空间温度均匀性好的特点。可进行稳定的高低温试验。

- 设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双层高低温试验箱 | 台 | 2 | 具有每个箱体独立控温功能 |

- 主要技术要求

  - 产品图片

参考图片

  - 技术要求

- 双层式高低温试验箱，单层容量 ≥250L，每个箱体温度可独立控制，且互相不受影响。

- 外形尺寸宽度≤1300mm，高度≤1950mm。

- 内层材料采用 SUS304 不锈钢，外层采用冷轧钢板加工成型，表面喷塑。

- 框架与腔室整体结构，密封性好。

- 双层独立控温设计，各工作腔可实现不同样品高低温试验，也可根据客户要求设计物料架。

- 试验箱采用隔爆式设计；即试验箱测试空间防爆。

- 可自动除霜，在低温-40℃条件下连续不间断工作时间≥720h，不会因为结霜或除霜导致实验中断。

- 选用优质元器件，设备运行稳定可靠。

- 关键设备参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作室尺寸 | 箱体内容积为≥250L；每个箱体温度可独立控制，且互相不受影响。 |
| 2 | 外形尺寸 | 宽度≤1300mm，高度≤1950mm。 |
| 3 | 冷却方式 | 风冷，散热口在设备顶部向上散热 |
| 4 | 送风方式 | 水平送风 |
| 5 | 噪音 | 噪音≤75db,大门中心正前方一米远，1.2米高处测量。 |
| 6 | 工作温度范围 | -40℃ ～ 150℃ |
| 7 | 温度偏差 | ≤ 1.5℃ |
| 8 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 9 | 温度均匀度 | ≤ 1.5℃ |
| 10 | 升温速率 | 25℃ → 80℃ ≤ 20min |
| 11 | 降温速率 | 25℃ → -20℃ ≤ 40min |
| 12 | 满足标准 | 安装调试完成之后现场校准，提供第三方计量报告： -40℃、-20℃、0℃、25℃、45℃、60℃、80℃、100℃、120℃、150℃ |
| 13 | 测试方法 | IEC60068-3-5:2001 及 GB/T5170.2:2017. 传感器放置在空气处理单元出风口处 |
| 14 | 持续运行能力 | 在低温-40℃条件下连续不间断工作时间≥720h，不会因为结霜或除霜导致实验中断。 |
| 15 | 外壁材料 | 冷轧镀锌钢板，表面喷塑。 |
| 16 | 腔室材料 | SUS304 不锈钢 |
| 17 | 保温层 | 硬质聚氨脂泡沫保温层，保温材料为玻璃棉+酚醛发泡板。 |
| 18 | 隔爆设计 | 试验箱测试空间防爆。 |
| 19 | 控制操作面板 | 位于箱体大门上，彩色触摸屏，独立超温保护器、以太网接口。 |
| 20 | 大门 | 单开门设计。开启角度＞150°，防止低温试验时门框和门的边沿凝露或结霜，门框和门的边沿设置有电热除霜装置。大门合页处加装防爆链条。 |
| 21 | 密封条 | 门与箱体之间采用双层硅橡胶密封条，耐高低温，抗老化，密封性能良好；耐温性优于-90～280℃。 |
| 22 | 观察窗 | 每个试验箱大门上安装1套三层中空电热真空玻璃观察窗，尺寸：300*300观察窗根据工作室温度自动开启除雾、除霜功能，确保任何工作状态下均能清晰观察；钢化玻璃外附一层防爆膜，防爆玻璃外侧安装防爆网。 |
| 23 | 照明灯 | 观察窗内置LED照明灯，保证在任何工况条件下可清晰观察箱内试件。 |
| 24 | 门把手 | 采用304锻造扣拉式结构，单开，φ8焊接铰链6条，右把手，开关方便、轻松，美观大方。 |
| 25 | 数据记录方式 | PLC具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值和采样值；通过USB接口U盘存储。 |
| 26 | 感温传感器 | 采用日本进口（日本鷺宮或同等级品牌）PT100铂金电阻测温体。 |
| 27 | 控制方式 | 热平衡调温调湿方式；所有电器的元器件完全进口，采用德国施耐德、德国西门子、丹麦DANFOSS、日本富士、欧姆龙等品牌系列产品。 |
| 28 | 温度控制 | 采用固态继电器SSR控制和PID 调节，加热系统根据实时采集箱内温度与设定目标温度比较，得出的偏差信号经 PID 运算，输出无阶跃调节信号自动控制加热器的输出功率大小，使试验室内的加热量与热散失量和吸热量达到一种动态平衡，最终达到恒温的目的。 |
| 29 | 循环风道 | 试验箱设有内部循环送风系统，及专用风道。风道夹层内分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置。采用多台离心风机使工作室中空气进风口吸入风道内，经加热/制冷、后从风道出风口吹出，在工作室中与试品冷热交换后的空气再被吸入风道内，反复循环，从而达到温度设定要求。同时出风口设置有可调节横向和纵向风栅，可以实现工作室温度控制更高要求。 |
| 30 | 设备通讯 | 配标准TCP计算机接口及专用通讯软件一套，可实现PC机与控制器双向传输，开放数据传输协议；监控软件拥有PLC控制器的全部功能，可显示温度的SV、PV曲线，并有保存和打印试验记录功能，连机后可通过计算机对设备实现运行，温度等参数的连续监控。（最大可联机32台设备） |
| 31 | 自动屏保 | 控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏。(使其寿命更长久) |
| 32 | 自动除霜 | 试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上，产生冰堵现象)。自动除霜，设备采用全自动运行方式，在自动运行中，系统运行工况可查阅，如加热功率的输出、低温系统压机的吸排气压力、吸排气温度等均通过压力传感器及温度变速器时时显示系统的运行工况，保证系统的平滑运行，使系统能长期高效运行。 |
| 33 | 隔离设计 | 测试舱隔离设计：测试舱与设备连接处应采取必要的隔离措施，防止舱内产生的废气和固体残渣不应进入设备内部。 |
| 34 | 保护设计 | 具备接地保护（接地电阻的要求＜4Ω）、过电流保护、短路保护、超温保护、欠压保护、逆相保护、制冷系统超压保护、压缩机超载保护、压缩机电机过热保护、缺水保护、控制器停电记忆保护（断电保护）、循环风机电机过载保护、控制系统上下限温度报警等功能。 当出现上述故障时，试验箱停机，控制系统自动切断测试电源，并发出声光报警。 |
| 35 | 接水盘 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔，并在箱后部下端设有溢流水孔，用于冷凝水的流出。 |
| 36 | 安全设计 | 设备面板上设计有本地急停物理开关。 设备顶部安装柱形三色声光报警器（用 LED 灯珠）；等待启动或运行完成时，黄灯长亮；正常运行时，绿灯长亮；紧急停止或设备故障报警时，红灯长亮， 蜂鸣器间歇鸣叫。警示灯颜色排列及外形如下图： |

- 设备主要元器件品牌清单

| 设备配置 名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 压缩机 | 美国谷轮 |
| 冷凝器 | 厂家自选 |
| 蒸发器 | 厂家自选 |
| 油分离器 | 艾默生 |
| 膨胀阀 | 丹麦DANFOSS或日本鹭宫 |
| 干燥过滤器 | 丹麦DANFOSS 或艾默生 |
| 电磁阀 | 日本鹭宫 |
| 控制器 | 西门子 |
| 温感器（PT100） | 日本鹭宫 或 德国威卡 |
| 空气开关 | 西门子或施耐德 |
| 接触器 | 西门子或施耐德 |
| 热继电器 | 西门子或施耐德 |
| 小型继电器 | 法国施耐德 或 德国魏德米勒 |
| 相序继电器 | 瑞士佳乐 |
| 固态继电器 | 希曼顿 或 台湾CKC |

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 设备主体 | 1套 |
| 产品使用说明书 | 1套 |
| 电气原理图 | 1套 |
| 系统原理图 | 1套 |
| 计量报告 | 1份 |
| 上位机通讯软件U盘 | 1套 |
| 搁板 | 2块 |

- 通用要求

- 本项目设计和施工必须符合国家关于建设工程设计、技术标准、行业规范所提及的技术标准的要求。

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

- 采用高效节能和简便易行的工艺方法，所使用的机电设备不应列入《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》。

- 招标设备必须是全新、未使用过的；要求外形美观，且整体设计合理，保证实际使用效果。

- 投标设备必须设计合理，符合相关设备操作安全规范，电气设备符合IEC标准或用户可接受的国际标准，设备及仪器、仪表的计量均采用ISO国际标准计量单位。

- 各传感器使用标准固定方式，不允许用胶布/扎带之类固定。传感器四周气管线路固定牢固，不得阻碍传感器的正常使用。

- 设备面板、铭牌、触摸屏界面等处均不得体现卖方名称、logo、联系方式等信息。铭牌应张贴于设备检修门内壁（具体位置应与需方使用部门相关人员进行确认），铭牌上需体现产品型号、尺寸、功率、生产日期等信息。

- 卖方不得用license、PLC程序等控制、锁定设备软件的使用权限、功能以及使用期限等；调度系统软件必须开放开发权限给需方，PLC软件不能加密、隐藏源程序（支持监控、上载、下载功能）；必须确保买方在设备的整个生命周期拥有设备的全部使用权限。

- 安全性要求

- 三级管理权限依次为操作员、维护员、管理管理员，每个帐号均有对应的登录密码，系统无人操作5分钟后自动注销，防止未授权人员进入系统误操作或修改数据。

- 参数设置系统有默认最小值与最大值的安全范围，具有防呆、防误设置功能，可恢复工厂设置的默认参数。

- 设备具备过载、高压、低压保护，所有故障和报警系统自动记录，每个页面均显示当前报警记录，方便查看当前报警事件。

- 具备故障诊断能力，在诊断到故障时自动停机，于操作界面上显示故障原因及解决方案并报警。

- 电力故障时，依次保护操作员安全、设备安全、产品安全，当动力重新启动时设备不会自动运行，必须操作人员解除故障后才能重新启动。

- 设备应符合各项国家安全标准和要求，尤其是有关机电设备的安全标准，对存在安全隐患之处应有明显的安全警示标识。

- 设备电源进线端要求配备漏电开关, 不能只配端子或接触器作为电源接入点。

- 设备需具备断电断气保护功能。

- 电控箱内需安装散热风扇进行通风，风道设计应涵盖电控箱内所有器件。散热风扇应合理配置，功率满足实际应用需求，确保设备运行后温升不高于40℃。散热风扇需运转正常无异常声响，表面清洁干净无变形松脱，散热网及风扇叶子无明显的灰尘及污垢。

- 急停按钮的设置符合国标要求，完整、有效、无腐蚀及破损，标识清晰、醒目，且有防误触发保护罩。停止和急停按钮必须带自锁装置。

- 设备异常时需有声光报警。对于大型设备或联动设备，对关键操作步骤确认时需有声光提示。设备因异常停止运行时，需要有声音提示。

- 文档清单要求

- 设备的总体安装图。

- 设备所有的水、电、气设计资料，包括电气原理图、电气接线图、元器件布置图、PLC控制软件安装程序及源程序代码（附注解）等。

- 设备操作说明书、维护手册、故障原因及解决方法、调试教程等。

- 提供随机备品备件清单，参照表8-1格式。

表8-1 随机备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 零部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 提供详细的随机工具清单。参照表8-2格式。

表8-2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 易损件清单。参照表8-3格式。

表8-3易损件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶塞 |  |  |  |
| 2 | 密封圈 |  |  |  |
| 3 | 照明灯 |  |  |  |
| 4 | 温度传感器 |  |  |  |
| 5 | 保险丝 |  |  |  |
| 6 | 防爆玻璃 |  |  |  |

- 安装调试和培训：

（1） 安装调试：设备发货到甲方后，乙方负责即刻安装调试达到技术协议要求。

（2） 培训计划：设备安装调试期间甲方使用人员随安装过程培训，安装完毕后集中进行操作及其设备原理培训。

- 质量保证和售后服务：

（1）质量保证：免费保修期12个月，终身享有成本价维修价；

（2）响应： 接电话通知2小时内对策响应，48小时内人员到位；

- 保密条款：

买卖双方均有责任对此次合作中涉及的对方信息进行保密；如有泄露，另一方保留有追究泄露方法律责任的权利。

- 法律管辖：

凡有关执行本合约所发生的一切争执应通过友好协商解决，如协商不能解决，则将案件提交甲方所在地人民法院管辖，费用由败诉的一方负担。

- 协议生效：

此协议一式四份（为购买合同的补充说明，具有相同法律效力），与合同同时生效。

甲方：	乙方：

代表签字：	代表签字：

日期：	日期：