附件

设备技术要求

实验鼓风三层烘箱标段

山东圣阳锂科新能源有限公司

2022年08月

- 设备需求

鼓风三层烘箱是一款三层结构独立控温式干燥箱。该设备内层采用优质不锈钢材料，夹层采用高性能隔热材料，加热部分采用电加热方式在热风腔进行再次分配。三层独立控温精度高，物料腔温度均匀性好的特点。可进行原材料的烘烤【烘烤原材料粉末不能扬尘】。

- 设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓风三层烘箱 | 台 | 2 | 具有独立控温、原材料烘烤功能 |

- 主要技术要求

  - 产品图片

参考图片

  - 技术要求

- 三层式电热烘箱，单层容量 ≥150L，为原材料烘烤设计。

- 电加热风采用外循环方式进行工作腔室的加热，温度均匀性好，波动性小。

- 内层材料采用 SUS304 不锈钢，外层采用冷轧板喷粉，高性能隔热夹层设计。

- 框架与腔室整体结构，密封性好。

- 三层独立控温设计，各工作腔可实现不同物料烘烤，也根据客户要求设计物料架。

- PLC控制，温控仪控温， HMI 操作，可实现灵活设置和使用。

- 选用优质元器件，设备运行稳定可靠。

- 关键设备参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气源 | 0.5~0.8MPa 压缩空气 |
| 2 | 加热方式 | 电加热，热风循环加热工作腔，温度均匀性好 |
| 3 | 温度控制 | 室温 Max.150℃，均匀性±3℃(离壁距离大于 30mm 空间)，波动性±1℃。注：腔体分上下两层支架，下层部分区域温差±5℃， |
| 4 | 温度保护 | 二级温控保护，超温切断加热电源 |
| 5 | 风机保护 | 风机过热保护，防止温度过高 |
| 6 | 升温速度 | 室温升温至 80℃小于 20分钟（空载状态） |
| 7 | 真空保持 | 具有良好保温功能 |
| 8 | 腔室材料 | SUS304 不锈钢 |
| 9 | 外壁温度 | 不大于室温+25℃ |
| 10 | 工作空间 | 宽度≥660mm，深度≥700mm，高度≥330mm*3层 |
| 11 | 可视窗口 | 钢化玻璃贴防爆膜 |

- 设备主要元器件品牌清单

| 通用要求 名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 气动元件 | SMC |
| PLC | 三菱/欧姆龙/LS/基恩士/西门子 |
| 触摸屏 | Rro-face/威纶通/显控/昆仑通态 |
| 低压电器 | 施耐德/欧姆龙 |
| 传感器 | 基恩士 |
| 温控仪 | 欧姆龙 |

- 本项目设计和施工必须符合国家关于建设工程设计、技术标准、行业规范所提及的技术标准的要求。

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

- 采用高效节能和简便易行的工艺方法，所使用的机电设备不应列入《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》。

- 招标设备必须是全新、未使用过的；要求外形美观，且整体设计合理，保证实际使用效果。

- 投标设备必须设计合理，符合相关设备操作安全规范，电气设备符合IEC标准或用户可接受的国际标准，设备及仪器、仪表的计量均采用ISO国际标准计量单位。

- 各传感器使用标准固定方式，不允许用胶布/扎带之类固定。传感器四周气管线路固定牢固，不得阻碍传感器的正常使用。

- 设备面板、铭牌、触摸屏界面等处均不得体现卖方名称、logo、联系方式等信息。铭牌应张贴于设备检修门内壁（具体位置应与需方使用部门相关人员进行确认），铭牌上需体现产品型号、尺寸、功率、生产日期等信息。

- 卖方不得用license、PLC程序等控制、锁定设备软件的使用权限、功能以及使用期限等；调度系统软件必须开放开发权限给需方，PLC软件不能加密、隐藏源程序（支持监控、上载、下载功能）；必须确保买方在设备的整个生命周期拥有设备的全部使用权限。

- 安全性要求

- 三级管理权限依次为操作员、维护员、管理管理员，每个帐号均有对应的登录密码，系统无人操作5分钟后自动注销，防止未授权人员进入系统误操作或修改数据。

- 参数设置系统有默认最小值与最大值的安全范围，具有防呆、防误设置功能，可恢复工厂设置的默认参数。

- 设备具备过载、高压、低压保护，所有故障和报警系统自动记录，每个页面均显示当前报警记录，方便查看当前报警事件。

- 具备故障诊断能力，在诊断到故障时自动停机，于操作界面上显示故障原因及解决方案并报警。

- 电力故障时，依次保护操作员安全、设备安全、产品安全，当动力重新启动时设备不会自动运行，必须操作人员解除故障后才能重新启动。

- 设备应符合各项国家安全标准和要求，尤其是有关机电设备的安全标准，对存在安全隐患之处应有明显的安全警示标识。

- 设备电源进线端要求配备漏电开关, 不能只配端子或接触器作为电源接入点。

- 设备需具备断电断气保护功能。

- 电控箱内需安装散热风扇进行通风，风道设计应涵盖电控箱内所有器件。散热风扇应合理配置，功率满足实际应用需求，确保设备运行后温升不高于40℃。散热风扇需运转正常无异常声响，表面清洁干净无变形松脱，散热网及风扇叶子无明显的灰尘及污垢。

- 急停按钮的设置符合国标要求，完整、有效、无腐蚀及破损，标识清晰、醒目，且有防误触发保护罩。停止和急停按钮必须带自锁装置。

- 设备异常时需有声光报警。对于大型设备或联动设备，对关键操作步骤确认时需有声光提示。设备因异常停止运行时，需要有声音提示。

- 文档清单要求

- 设备的总体安装图。

- 设备所有的水、电、气设计资料，包括电气原理图、电气接线图、元器件布置图、PLC控制软件安装程序及源程序代码（附注解）等。

- 设备操作说明书、维护手册、故障原因及解决方法、调试教程等。

- 提供随机备品备件清单，参照表8-1格式。

表8-1 随机备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 零部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 提供详细的随机工具清单。参照表8-2格式。

表8-2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 易损件清单。参照表8-3格式。

表8-3易损件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |