附件1

电压内阻仪+短路测试仪技术要求

2022年 10月 18日

山东圣阳锂科新能源有限公司

- 一、基本要求

1、设备必须是投标厂商设备生产地生产的完整的、全新的设备，结构合理、稳定耐用、安全可靠，操作简单，维修方便；

2、设备主要零部件选用优质材料制造，所选用的机械电子、电气元器件和控制系统是先进的、优质的、可靠的国内或国际品牌产品；

3、设备和仪表的设计、制造与试验应符合国际标准化组织（ISO）标准和国际电工委员会（IEC）标准，度量单位全部采用国际单位制（SI）；

4、该设备具备在环境温度0℃-45℃、相对湿度≤90%、额定负荷下连续工作24小时的能力，全年工作300天以上，且性能稳定；

5、必须对有可能造成人身或设备伤害的危险部位采取相应的安全防护措施；

6、供方提供设备必要的易耗品和备件附清单和使用周期；

7、电动设备必须是国家工信部准许的节能设备，系统内电器不得出现国家明令禁止的高耗能、淘汰产品，能耗要求达到国家二级能效标准。

- 二、BT3561系列电压内阻测试仪配置要求

- 1、设备外观图

BT3561系列外观（参考）

- 2、设备参数

BT3561A型技术要求

| 阻抗测量量程 | 30mΩ（最大显示:31.000mΩ,分辨率:1μΩ,测试电流:100mA） 300mΩ（最大显示:310.00mΩ,分辨率:10μΩ,测试电流:10 mA） 3Ω（最大显示:3.1000Ω,分辨率:100μΩ,测试电流:1mA） 30Ω（最大显示:31.000Ω,分辨率:1mΩ,测试电流:100μA） 300Ω（最大显示:310.00Ω,分辨率:10mΩ,测试电流:10μA） 3kΩ（最大显示:3.1000kΩ,分辨率:100mΩ,测试电流:10μA） 测量代表精度: ±0.5%rdg ±5dgt 测试电流频率: 1kHz ±0.2Hz 测量方法: 交流4端子法 |
| --- | --- |
| 电压测量量程 | 6V（最大显示: 6.00000V, 分辨率: 10μV） 60V（最大显示: 60.0000V, 分辨率: 100μV） 测量代表精度: ±0.01%rdg ±3dgt |
| 测量应答时间 | 10 ms |
| 采样时间 | Ω或V(60 Hz): 4ms(EX.FAST),12ms(FAST),35ms (MEDIUM),150 ms(SLOW) ΩV(60 Hz):8ms(EX.FAST),24ms(FAST),70ms (MEDIUM),253ms(SLOW) Ω或V(50 Hz):4ms(EX.FAST),12ms(FAST),42ms (MEDIUM),157ms(SLOW) ΩV(50 Hz):8ms(EX.FAST),24ms(FAST),84ms (MEDIUM),259ms(SLOW) |
| 功能 | 联系检查功能,调零功能,脉冲测量功能,比较器功能(Hi/IN/Lo),统计运算功能(最大30,000组数据),延迟功能,平均功能,设置保存功能(面板保存),存储功能,LabVIEW®驱动对应 |
| 接口 | LAN(TCP/IP,10BASE-T/100BASE-TX) RS-232C(最大38.4kbps,打印机I/F兼用) EXT I/O (37-pin Handler interface) 模拟输出 (DC0V〜3.1V) |
| 电源 | AC100 V 〜 AC240 V, 50Hz/60Hz, 35VA max. |
| 含配件 | 检测线 |

- 三、ST5520短路测试仪配置要求

- 1、设备外观图

ST5520型短路测试仪

- 2、设备参数

ST5520型技术要求

| 测试项目 | 绝缘电阻（直流电压施加方式） |
| --- | --- |
| 测试电压/测量量程（手动/自动） | 25V ≦ V < 100V (2.000/20.00/200.0MΩ), 100V ≦ V < 500V (2.000/20.00/200.0/2000MΩ), 500V ≦ V ≦ 1000V (2.000/20.00/200.0/4000/9990MΩ) |
| 基本精度 | ±2 % rdg. ±5 dgt. 25 V ≦ V < 100 V [0～20 MΩ], 100 V ≦ V < 500 V [0～20 MΩ], 500 V ≦ V ≦ 1000 V [0～200 MΩ] |
| 测试速度 | FAST：30ms/次，SLOW：500ms/次（切换） |
| 显示屏 | LCD (寿命100,000小时),背光灯4阶段 |
| 存储功能 | 保存内容：额定测量电压、比较器上下限值、测试模式、判定时蜂鸣音、测试时间、响应时间、电阻量程、测量速度 存储数：最多10组（可保存/读取） |
| 测试模式 | 连续模式、PASS STOP模式、FAIL STOP模式、强制结束时判定模式（切换） |
| 比较设置 | UPPER_FAIL：测量值 ≧ 上限值 PASS：上限值＞测量值＞下限值 LOWER_FAIL：测量值 ≦ 下限值 |
| 判定处理 | 蜂鸣音、PASS/U.FAIL/L.FAIL 的LED灯亮，UL_FAIL时U.FAIL/L.FAIL同时灯亮，EXT. I/O 输出、通过RS-232C获取判定结果 |
| 试验时间计时器 | 0.045s ～ 999.999s（0.001s分辨率），从施加电压到判定合格与否的时间 |
| 响应时间计时器 | 试验开始后，禁止按照0.005s～999.999s（0.001s分辨率）设置比较器判定动作的时间 |
| 模拟输出 | DC +4 Vf.s. |
| 接口 | RS-232C（标配），外部I/O（外部控制器用输入，判定结果输出），BCD输出（仅限ST5520-01） |
| 电源 | AC100 V ～ 240 V，50/60Hz，25VA |
| 含配件 | EXT.I/O连接器、连接器盖 |

甲方（盖章）	乙方（盖章）

代表签字：	代表签字：

日期：	日期：